## Slide 1: HITRAP Retrofit Beam Instrumentation
A. Reiter
nach ersten Gesprächen mit Toby, Wolfgang, Hannes und RoFi
24. Sept. 2020
Last update: 26th July 2021
Vorläufige Zusammenstellung des Status sowie der anstehenden Arbeiten für
die Wieder-Inbetriebnahme von HITRAP im April 2022

## Slide 2: HITRAP Setup
DDB
108 MHz
216 MHz
TR2DP3
TR2DP4
TR3DP5
TR3DP6
DC beam
E= 4 MeV/u
I= 3-6 µA
TR3BI1
TR2BB1
TR2BB2
TR4BR1
TR3BB3
Source: M. Witthaus, but who made the drawing in first place???
Experiment Area
ESR beam line
2x SCR + 1x FC
TR1DF0
TR1DF2
TR1DC1
TR2DC3
TR2DF3
TR2DG3
TR2DC4
TR2DF4
TR2DG4
TR3DC5
TR3DF5
TR5DC1
TR5DF1
TR5DC2
TR5DF2

## Slide 3: Beam Instrumentation Overview
Devices/systems listed according to operational importance
  Screen: to be replaced by CUPID
  Faraday Cup: upgrade to CRYRING hardware
  Phase Probe: mixture of CRYRING hardware & amplifier control via DevAcc & DeviceControl (ACO)
  SEM-Grid: No change! Not sensitive enough for weak decelerated beam. Readout via DevAcc (ACO).
  Antriebe: Integration DevAcc & DeviceControl (ACO)
  Verkabelung: Termin mit Fa. Jöhnke am 28. Juli, RoFi & AR
Ziel: Betriebsfähigkeit April 2022 Strahlzeit!
Upgrade bis maximal TR5Dx2 in Shutdown 2021
Geld: 50 kEuro auf HITRAP vorhanden für alles! Sicher: 20 kEuro vorhanden für Diagnose.
Koordinationstreffen: Laut Frank / Zoran: größeres Treffen gegen Ende August geplant!

## Slide 4: Infrastructure
High Voltage
  Existing HV unit can be reused for FCs up to RFQ. No remote readout, but not strictly necessary for re-start in 2022!
  [Wiener/Iseg HV with CAN bus for HITRAP platform and electrostatic beam line]
Stepper Motors
  None for BEA purposes
Pneumatic drives & control
  Keep existing hardware => ACO control interface via DevAcc or SCU for Drives PLA, PG, DPX in DeviceControl
  Several electric locking contacts (behind IH-DTL and RFQ): function to be checked!
Container
  Remove old hardware
  Define installation space for new hardware
  Available rack space in EX.2.013 is quite tight!
  Idea: Install new CUPID system in nearby experiment container EX.2.012 (several empty racks available!)
  Falls später die Kameras und FCs nach der Falle integriert werden sollen, kann weiterer Platzbedarf entstehen. Somit scheint die Auslagerung von CUPID in einen anderen Raum mit dediziertem Rack sinnvoll.
Network and WR Timing
  Check available network ports
  Check available WR Timing ports

## Slide 5: Screens Overview
Devices: operational cameras: TR1DF0, TR1DF2, TR2DF3, TR2DF4, TR3DF5+MCP, TR5DF1+MCP, TR5DF2+MCP
experiment cameras: 5 cameras behind RFQ (Dennis Neidherr, Holger Brandt / LabView ???) not part of initial upgrade. Use cases and timing to be clarified for beam line that can transport beam from HITRAP platform to trap in opposite direction!
Upgrade to CUPID (from BeamView): Installation in experiment container EX.2.012 in dedicated rack (in total 10 racks available) possible
Mechanics:
  Adaptation for camera mounting needed => C. Dorn
Cabling:
  New cables => Fa. Jöhnke cabling cost???
DAQ Hardware:
  2x CPS8 (1 needed for next beam time) => T. Luckhardt 3 kEuro???
  1x PLC system for iris/LED control => R. Lonsing ??? 2 kEuro???
  1x µTCA System => T. Hoffmann 10 kEuro
  1x Network Switch => T. Hoffmann 2 kEuro
  7x IDS cameras + lens + housing => B. Walasek-Höhne 8 kEuro (600 Euro/Stück)

## Slide 6
CUPID System Aufbau
Control Rooms
Electronics Room
Radiation
Save Area
Experiment Beamline
User Clients
Frontend
camera DAQ
PLC control
Timing Receiver
10 Gbit Switch
(local network)
CPS8
PLC
Main Controller
PLC
Satellites
local network
timing network
Profinet
Connector Box
trigger & power
camera image / settings
iris & LED control

## Slide 7: Screens Cabling
GigE Version:
  1x halogen free UNITRONIC S/FTP CAT7 LSZH 4x2xAWG23 (network cable for camera data signals)
  1x halogen free DATAFLAMM-C 5x0.14mm2 (between PLC and Adapter box)
  1x halogen free DATAFLAMM-C PAAR 5x2x0.14mm2 (between CPS8 and Adapter box)
Information: Status CUPID_planning, B. Walasek-Höhne
CAT7 wird mit Stecker in Cave bestückt und in Elektronik Rack wird die andere ende auf die Patch-Panel befestigt

## Slide 8
Aufbau in CRYRING Container
Rack 6
14 HE ~ 1/3 Rack => ½ Rack
2 options:
IPC readout
(Problem PCIe FTRN sind extrem
selten!!! Produktion in 2022!!)
µTCA system (nächste Seite)
Bemerkung: µTCA Crates inkl. CPU,
FTRN Timing Rec. können
wir “vorstrecken” aus FAIR Bestand.
Somit kein “Termindruck”.
Nur Switch muss zunächst beschafft
werden.

## Slide 9
Realisierung µTCA DAQ
HW Component | Type |  | Remarks
µTCA System | GSI-NATIVE-R2-AM902-AC | CoreI7 CPU 600W Power Supply 6-Slot MTCA.4 Chassis 2U NAT MCH | NAT and Powerbridge
Timing | AMC FTRN |  | Cosylab
Switch | AMC217 | 8-Port Switch AMC | Vadatech

## Slide 10: Faraday Cups
Devices:
  Rohrsonde GTR2DP2R
  TR1DC1, TR2DC3, TR2DC4, TR3DC5, TR5DC1 (Status vor Ort?)+ experiment FCs
  11x FC: 5 for operational purposes, 6 for experiments
Upgrade to CRYRING hardware
Cabling:
  Femto control: OK
  Femto power supply:
    not OK, but not necessary at start; if in trouble, use local power supplies
    try to get power cables installed nevertheless
  FC signals: OK for operational FCs
DAQ hardware:
  Femto amplifiers: OK Version ohne Modifikation der Schnittstelle
  1x FC connector box (12 slots) => T. Luckhardt, Chr. Schmidt
  1x VME DAQ system (3x I/O module & 1x ADC) => T. Hoffmann, H. Bräuning I/O Module = 7.5 kEuro
  Crate, CPU, ADC, FTRN Beistellung aus Bestand

## Slide 11: Phase Probes
Time-of-flight measurement with two systems => scopes are old and outdated
  LeCroy scope for DP3 and DP4, IH-DTL and bunchers
  LeCroy scope for DP5 (removed!) and DP6, RFQ and rebuncher => Check, if DP6 has a pre-amplifier
Digital oscilloscopes:
  One HITRAP scope permanently installed at CRYRING
  Note: the 3rd scope for the FCs will not be needed any more, if the new DAQ is available.
  A cheap Keysight 2000 series scope (~2 kEuro) with LAN interface can be used to display general purpose signals. (1 vorhanden 70 MHz laut Zoran)
  New idea: Tektronix 8 channel without screen, 2 HE, 12 Bit, nominal cost 44 kEuro! https://de.tek.com/oscilloscope/5-series-mso-low-profile
  OR 2x regular Rhode & Schwarz, 6.25 Gsa/s, 4 ch., 10 Bit, nominal cost = 35 kEuro
Upgrade to CRYRING system
  FESA class scope readout via Ind. PC + FTRN
  Amp. gain via Mil-bus (ACO, DPX control)
Procurement & Activities
  Ind. PC & Timing Receiver 5 HE
  Oscilloscope (1 or 2 depending on make) 2 HE or 10 HE
    TOF: 6.25 GSa/s and 216.816 MHz: Analyseparameter (m,n) = (23, 663) mit 0.7 ps; (46,1326) mit 1.4 ps; (190, 5477) mit -0.9 ps

## Slide 12: Electronics and data acquisition
New pre-amp.
DP3+DP4 only
5 GSa/s
1 GHz
Oscilloscope | SDAOS10 | SDAOS08
Ch 1 | TR2DP3 | TR3DP5
Ch 2 | TR2DP4 | TR3DP6
Ch 3 | TR2BB1 | TR3BB3
Ch 4 | TR2BB2/IH Phase (TR3BI1) | TR4BR1
Electronics
and DAQ
Signal matrix
External trigger:
ESR Extraction &
fixed delay
attenuator + amp.
TR3DP5 ausgebaut wegen
Platzmangels
keine absolute Energiemessung,
sondern nur Signalüberwachung

## Slide 13: Finanzen Übersicht
System | Komponente | Wer | Anzahl | Kosten (kEuro) | Total (kEuro)
CUPID | Kabelverlegung 5x Kabelsatz | Jöhnke | 1 LE | ??? | ???
 | µTCA Crate komplett | BEA | 1 | 10 | 10
 | Vadatech Netzwerkswitch (8 Kanal) | BEA | 2 | 2 | 4
 | CPS8 Konnektorbox | BEA | 2 | 2 | 2
 | SPS Komponenten (LED, Iris) | BEA | 1 | 2 (???) | 2
 | Kameras, Objektive, Gehäuse | BEA | 7 | 1.15 | 8
Faraday Cup | Verkabelung Femto-Versorgung | Jöhnke | 1 LE | ??? | ???
 | VME Mini-Crate mit CPU und FTRN | BEA | 1 | 0 | 0
 | I/O Modul | BEA | 3 | 2.5 | 7.5
 | ADC | BEA | 1 | 0 | 0
TOF Messung | Verkabelung | Jöhnke | 0 | 0 | 0
 | Oszilloskope | BEA | 1 / 2 | 35-45 | 35-45
 | Ind. PC + I/O Karte | BEA | 1 | 2.5 | 2.5
Infrastruktur | Raritan KVM Switch (Fernwartung, Reboot) 8-Kanal Version | BEA | 1 | 3 | 3
 | Kabelbeschaffung für CUPID und FC | BEA (RoFi) | ??? | ??? | ???

## Slide 14: Offene Fragen
Wie weit rüsten wir um für Neustart? Bis nach RFQ bzw. vor Falle
Geld 2021: HITRAP (und/oder CRYRING für Kleinkram)
Infrastruktur:
  HV: alte Hardware zunächst ausreichend. Was ist der Plan von HITRAP für Wiener Crates? Integration in Kontrollsystem notwendig?
  Netzwerk: neuer ACC Switch in Container => Vincelli
  WR Timing: Anzahl Ports ausreichend => Vincelli, Zweig
  Ansteuerung DPX Amps., Antriebe, DGX => ACO, HITRAP team
  Verkabelung: Termin 26. Juli mit Fa. Jöhnke
TOF:
  Oszis: Kauf nächstes Jahr in 2022, Evaluation in 2021 (auch für UNILAC)
FC:
  Femtos alle vorhanden? Ja
  Femtos: welcher Typ? Mit/ohne Auslese Schalter? Ohne, da ältere Geräte.
CUPID:
  VME/µTCA System? µTCA
  Was ist mit LabView Auslese D. Neidherr für exp. Leuchtschirme? Trennung DAQ in Betriebsgeräte und Experimentgeräte? Achtung: komplett andere Nutzung der Strahführung zwischen Platform (oben) und Falle (unten)
  Umrüstung der Geräte nach der Falle zu klären! Konzept für unabhängigen Betrieb?!?!?!?

## Slide 15
Mess-Container
in EX.2

## Slide 16
Status Juli 2021
Elektronik für Diagnose
in EX.2.013 in Racks 5 bis 7
HV für FCs in Rack 4
Überlegung:
CUPID auslagern zu EX.2.012,
um Platz zu gewinnen.
Laut F. Herfurth und Z. Andelkovic
möglich!
Mess-Container und lokaler Kontrollraum
in EX.2

## Slide 17: EX.2.013 Ansicht aller Racks
Rack 7
Rack 6
Rack 5
Laut Kabelbeschriftung
ist Rack 1 im Vordergrund.
ACO Ansteuerung
PDX, PG, PLA

## Slide 18
Rack 7
Rack 6
Rack 5
Rack 4:
HV Versorgung
für Diagnose-FCs
Rack 3:
HV Versorgungen
für HITRAP
Plattform

## Slide 19: Rack 7
Rack 7 so lassen!
Evtl. oben Platz für
Einbau eines
KVM Switch oder
Linux PC
Kabelsalat sortieren und
Nutzung klären mit
Experimentatoren/HITRAP
ESR Timing tickert
(26.07, HR, AR)

## Slide 20: Rack 6
Rack 6 kann komplett neu
gestaltet werden im oberen Teil
Alte Anwahl/Steuerung für FCs.
Wird ersetzt durch
neue Konnektorbox
wie beim CRYRING.
Hier könnte FC DAQ noch hin,
wenn man Schublade versetzt.
Netzwerk bleibt.

## Slide 21: Rack 5
Phasensonden: Verstärker bleiben
Kompakte Auslese über 8-Kanal
Oszilloskop wäre ein Vorschlag von
WK. Somit mehr Platz.
Verlegung der starren und Laufzeit abgeglichenen Sonden-/Tankkabel
nach oben möglich?
Ansteuerung Phasensonden per MIL Bus kann versetzt werden (z.B. 3 HE nach unten, um Platz für DAQ FC zu erzeugen).
Anwahleinheiten von IBT
entfallen

## Slide 22: ANHANG

## Slide 23: Infrastructure – Pneumatic Drives
Etliche Antriebe nicht in
BEL Strahlwege
oder in Beschriftung Container
z.B. GTR1Dx8_P oder GTR1DxD_P
Abfrage Kontrollsystem Antriebe Joda PLA