## Slide 1: HITRAP Retrofit Beam Instrumentation
A. Reiter
nach Gesprächen mit Toby, Wolfgang, Hannes, RoFi, Harald, Beata, Christian,…..
24. Sept. 2020
Letzte Aktualisierung: 11. Januar 2022
Vorläufige Zusammenstellung des Status sowie der anstehenden Arbeiten für
die Wieder-Inbetriebnahme von HITRAP im April 2022

## Slide 2: HITRAP Setup
DDB
108 MHz
216 MHz
TR2DP3
TR2DP4
TR3DP5
TR3DP6
DC beam
E= 4 MeV/u
I= 3-6 µA
TR3BI1
TR2BB1
TR2BB2
TR4BR1
TR3BB3
3x diagnose nach RFQ
1x Energy Analyzer +
2x FC/SCR combination
Source: M. Witthaus, but who made the drawing in first place???
Experiment Area
ESR beam line
2x SCR + 1x FC
TR1DF0
TR1DF2
TR1DC1
TR2DC3
TR2DF3
TR2DG3
TR2DC4
TR2DF4
TR2DG4
TR3DC5
TR3DF5
TR5DC1
TR5DF1
TR5DC2
TR5DF2
Upgrade 2022/2023 ???
Upgrade 2021/2022

## Slide 3: Beam Instrumentation Overview
Devices/systems listed according to operational importance
  Screen: to be replaced by CUPID (8 sets of cables ordered for this shutdown)
  Faraday Cup: upgrade to CRYRING hardware (VME FESA DAQ + connector box + Femto)
  Phase Probe: mixture of CRYRING hardware (IPC FESA DAQ) & DPX control via DevAcc & DeviceControl (ACO)
  SEM-Grid: Not sensitive enough for weak decelerated beam. Readout via DevAcc (ACO).
Ziel: Betriebsfähigkeit April 2022 Strahlzeit!
Upgrade bis maximal TR5Dx2 in Shutdown 2021

## Slide 4: Infrastructure
High Voltage
  Existing HV unit can be reused for FCs up to RFQ. No remote readout, but not strictly necessary for re-start in 2022! OK!
Stepper Motors
  None for BEA purposes
Pneumatic drives & control
  Keep existing hardware => ACO control interface via DevAcc for Drives PLA, PG, DPX in DeviceControl
  Several electric locking contacts (behind IH-DTL and RFQ): function to be checked => Done (RoFi and team)! OK!
  Modification of drives for new cameras: todo!
Container
  Remove old hardware => done, Jan. 2022 (K. Steiner)!
  Define installation space for new hardware => see pictures at end and/or proposal of rack planning in wiki!
  Available rack space in EX.2.013 is quite tight => Install new CUPID system in nearby experiment container EX.2.012
  Keysight 2000X series scope is available (70 MHz BW) to display general purpose signals. LAN interface missing (=> Z. Andelkovic)
Network and WR Timing
  Check available network ports => Z. Andelkovic contacts R. Vincelli (1 switch/container and 1 for HITRAP tunnel?)
  Check available WR Timing ports => new LWL cable (8 links) for CUPID rack installed by Fa. Jöhnke and connected to timing by M. Zweig (ACO) => Check, if WR timing is working properly!

## Slide 5: Räume

## Slide 6
Mess-Container
in EX.2

## Slide 7
Status Juli 2021
Elektronik für Diagnose
in EX.2.013 in Racks 5 bis 7
HV für FCs in Rack 4
Entscheidung:
CUPID auslagern zu EX.2.012,
um Platz zu gewinnen.
Mess-Container und lokaler Kontrollraum
in EX.2

## Slide 8: EX.2.013 Ansicht aller Racks Dezember 2021
Rack 7
Rack 6
Rack 5
Laut Kabelbeschriftung
ist Rack 1 im Vordergrund.
ACO Ansteuerung
PDX, PG, PLA

## Slide 9
EX.2.013 Ansicht aller Racks Januar 2022

## Slide 10
Rack 7
MIL Timing
SEM-Grid Elektronik
Pressluft-Ansteuerung
Rack 7 so lassen!
Kabelsalat sortieren und
Nutzung klären mit
Experimentatoren/HITRAP
ESR Timing tickert
(26.07, HR, AR)

## Slide 11
Rack 6
Faraday Cup Auslese
Rack 6 kann komplett neu
gestaltet werden
WR-Patchfeld kann nach
oben verlegt warden, wie für
andere Racks auch geplant!
neue Konnektorbox (3 HE)
steht in Ecke hinten rechts
FC VME DAQ (BH1 Keller, HBr)
Beistellung BEA
Schublade (Eingang links!)
Analogkabel FC:
Von Rack 5 zu Rack 6 verlegen.
BNC Patchfeld für Signal-
übergabe an DAQ???
Netzwerk bleibt.

## Slide 12
Rack 5
TOF und Phasenmessung
3 Phasensonden: Verstärker bleiben
Kompakte Auslese über 8-Kanal
Oszilloskop wäre Vorschlag von
WK.
UNILAC Gerät für IBN verfügbar.
Muss später nachgekauft werden.
Verlegung der starren und Laufzeit abgeglichenen Sonden-/Tankkabel
sowie Neuabgleich durch WK et al.
Ansteuerung Phasensonden DPX per MIL Bus (ACO ?).
Auslese per IPC (Beistellung HEBT)
Bemerkung: SDAOS09 kann ausgebaut werden oder bleiben für allgemeine Zwecke?

## Slide 13
Rack 7
Rack 6
Rack 5

## Slide 14: Lokaler Kontrollryum EX.2.012 - CUPID Installation
White Rabbit Verkabelung
Ein vorkonfektioniertes 8-adriges LWL Kabel soll verlegt werden
Start: BG1.016a (Netzeräte FRS), Rack NE1Z, siehe nächste Folien
Ziel: EX.2.012, oben im 1. Rack von links, 2. HE
siehe nebenstehendes Bild
Wichtig: Das konfektionierte Kabel kann erst von Frau Vincelli bestellt werden, wenn die Länge ermittelt ist. => OK!
LWL Kabel vorhanden (Fa. Jöhnke!) => OK!
BEA: Verlegung und Installation des Kabels im 1. Rack (von links) => OK!
Anschluss des Kabels durch M. Zweig erfolgt => OK!
BEA: Prüfung Anbindung WR Timing steht aus.
EX.2.012
WR Timing
roten Pfeil nicht beachten!

## Slide 15: DAQ Systeme

## Slide 16: Screens & Energy Analyzers
Devices: operational cameras: GTR1DF0, GTR1DF2, GTR2DF3, GTR2DF4, GTR3DF5
GTR3EF5+MCP, GTR4DF1+MCP (????), GTR4EF1+MCP
HITRAP platform: 10-15 (info Z. Andelkovic) experiment cameras after RFQ not part of initial upgrade.
Use cases and timing to be clarified for beam line that can transport beam from HITRAP platform to trap in opposite direction!
Upgrade to CUPID (from BeamView): Installation in experiment container EX.2.012 in dedicated rack
Mechanics:
  Adaptation for camera mounting needed => C. Dorn
Cabling:
  New cables for 8 cameras => Fa. Jöhnke 2021, done!
DAQ Hardware:
  3x CPS8 (1 needed for 2022 beam time) => T. Luckhardt 3 kEuro available (from HEBT)
  1x PLC system for iris/LED control => R. Lonsing, S. Ham. 2 kEuro parts available (from HEBT)
  1x µTCA System => T. Hoffmann 10 kEuro buy in >2021 (on loan from HEBT stock)
  1x Network Switch => T. Hoffmann 2 kEuro buy in >2021 (available on loan)
  8x IDS cameras + lens + housing => B. Walasek-Höhne 5 kEuro (600 Euro/Stück) delayed to July 2022 => 5 spare IDS cams available at BEA, other cams must be taken from HEBT stock!!!

## Slide 17
Realisierung µTCA DAQ
HW Component | Type |  | Remarks
µTCA System | GSI-NATIVE-R2-AM902-AC | CoreI7 CPU 600W Power Supply 6-Slot MTCA.4 Chassis 2U NAT MCH | NAT and Powerbridge
Timing | AMC FTRN |  | Cosylab
Switch | AMC217 | 8-Port Switch AMC | Vadatech
Zum Vergleich
Aufbau vor HTA Messhütte für HEST
Bemerkung: µTCA Crates inkl. CPU,
FTRN Timing Rec. können
wir “vorstrecken” aus FAIR Bestand.
Somit kein “Termindruck”.
Nur Switch soll zunächst beschafft
werden wegen langer Lieferzeiten für µTCA Crate und fehlender Finanzierung.

## Slide 18: Faraday Cups
Devices:
  Rohrsonde GTR2DP2R
  GTR1DC1, GTR2DC3, GTR2DC4, GTR3DC5, GTR4DC1 (???), GTR5DC1 (Status vor Ort?)+ experiment FCs
  12x FC: 6 for operational purposes, (6 + X) for experiments
Upgrade to CRYRING hardware
Cabling:
  Femto control: OK
  Femto power supply:
    not OK, but not necessary at start; if in trouble, use local power supplies
    try to get power cables installed nevertheless power cables done!
  FC signals: OK for operational FCs
DAQ hardware:
  Femto amplifiers: OK Version ohne Modifikation der Schnittstelle
  1x FC connector box (12 slots) => T. Luckhardt, Chr. Schmidt vorhanden
  1x VME DAQ system (3x I/O module & 1x ADC) => T. Hoffmann, H. Bräuning I/O Module = 7.5 kEuro 2021 => OK!
  Crate, ADC, FTRN Beistellung aus Bestand

## Slide 19: Phase Probes
Previous time-of-flight measurements with two systems => scopes are old and outdated:
  LeCroy scope for DP3 and DP4, IH-DTL and bunchers
  LeCroy scope for DP5 (removed!) and DP6, RFQ and rebuncher
Digital oscilloscopes:
  One HITRAP scope permanently installed at CRYRING
  Note: the 3rd scope for the FCs (350 MHz BW) will not be needed any more => use as maintenance scope for general purposes?
  LeCroy HDO8108 test phase at GSI, one new unit was ordered for UNILAC. => check, if SCPI commands unchanged wrt. to
  Old LeCroy WaveRunner 6100A (1 GHz BW) was repaired and is available again. previous LeCroy 6100A model
Upgrade to CRYRING system
  FESA class scope readout via Ind. PC + FTRN (Nachfrage bei ACO ???)
  Amplifier gain via Mil-bus (ACO, DPX control) => Tool? Prophelper?
Procurement & Activities
  Ind. PC & Timing Receiver 4 HE zunächst Beistellung IPC
  Oscilloscope (1 or 2 depending on make) 2 HE or 10 HE Beschaffung 2022 ??? UNILAC Gerät geliefert!
  New pre-amplifier for DPx Beschaffung 2021 (4 Stück ~150 Euro), geliefert!
    TOF: 6.25 GSa/s and 216.816 MHz: Analyseparameter (m,n) = (23, 663) mit 0.7 ps; (46,1326) mit 1.4 ps; (190, 5477) mit -0.9 ps

## Slide 20: Electronics and data acquisition
New pre-amp.
DP3+DP4 only
=> new amp. for DP3,4,6
5 GSa/s
1 GHz
Oscilloscope | SDAOS10 | SDAOS08
Ch 1 | TR2DP3 | TR3DP5
Ch 2 | TR2DP4 | TR3DP6
Ch 3 | TR2BB1 | TR3BB3
Ch 4 | TR2BB2/IH Phase (TR3BI1) | TR4BR1
Electronics
and DAQ
Signal matrix
External trigger:
ESR Extraction & fixed delay
in combination with RF signal
attenuator + amp.
TR3DP5 ausgebaut wegen
Platzmangels
keine absolute Energiemessung,
sondern nur Signalüberwachung

## Slide 21
Rack 7
Rack 6
Rack 5
Rack 4:
HV Versorgung
für Diagnose-FCs
Rack 3:
HV Versorgungen
für HITRAP
Plattform

## Slide 22: Rack 5
Phasensonden: Verstärker bleiben
Kompakte Auslese über 8-Kanal
Oszilloskop wäre ein Vorschlag von
WK. Somit mehr Platz.
Verlegung der starren und Laufzeit abgeglichenen Sonden-/Tankkabel
nach oben möglich?
Ansteuerung Phasensonden per MIL Bus kann versetzt werden (z.B. 3 HE nach unten, um Platz für DAQ FC zu erzeugen).
Anwahleinheiten von IBT
entfallen

## Slide 23
Rack 5 – Rückseite
Analogkabel FCs
Kabel zu Rack 6 verlegen
BNC-Patchfeld?
Damit könnte man eine robuste Übergabe
definieren zum ADC hin.

## Slide 24: Rack 6
Rack 6 kann komplett neu
gestaltet werden im oberen Teil
WR-Patchfeld kann nach oben verlegt warden, wie für andere Racks auch geplant!
Alte Anwahl/Steuerung für FCs.
Wird ersetzt durch
neue Konnektorbox (3 HE)
wie beim CRYRING.
Hier könnte FC DAQ noch hin,
wenn man Schublade versetzt.
Analogkabel FC: Von Rack 5 zu Rack 6 verlegen.
Netzwerk bleibt.

## Slide 25: Rack 7
Rack 7 so lassen!
Kabelsalat sortieren und
Nutzung klären mit
Experimentatoren/HITRAP
ESR Timing tickert
(26.07, HR, AR)

## Slide 26
Übersicht BG.1

## Slide 27: ANHANG

## Slide 28: Offene Fragen
Wie weit rüsten wir um für Neustart? Bis nach RFQ bzw. vor Falle
Geld 2021: HITRAP (und/oder CRYRING für Kleinkram)
Infrastruktur:
  HV: alte Hardware zunächst ausreichend.
  Netzwerk: neuer ACC Switch in Container => Vincelli wird kontaktiert durch Z. Andelkovic
  WR Timing: Anzahl Ports ausreichend => Vincelli, Zweig, Neues 8-fach LWL Kabel verlegt für CUPID Rack, etc.
  Ansteuerung DPX Amps., Antriebe, DGX => ACO, HITRAP team
  Verkabelung: Termin 26. Juli mit Fa. Jöhnke
TOF:
  Oszis: Kauf nächstes Jahr in 2022, Evaluation in 2021 (auch für UNILAC)
FC:
  Femtos alle vorhanden? Ja
  Femtos: welcher Typ? Mit/ohne Auslese Schalter? Ohne, da ältere Geräte.
CUPID:
  VME/µTCA System? µTCA
  Was ist mit LabView Auslese D. Neidherr für exp. Leuchtschirme? Trennung DAQ in Betriebsgeräte und Experimentgeräte? Achtung: komplett andere Nutzung der Strahführung zwischen Platform (oben) und Falle (unten)
  Umrüstung der Geräte nach der Falle zu klären! Konzept für unabhängigen Betrieb (lokales Timing?)