„FAIR-Labs“

Nutzungskonzept für die Heckhalle durch die Abteilungen LOBI & CSVS

A. Reiter, C. Dorn (LOBI), A. Krämer (CSVS)

3. Februar 2015

Aktualisierte Version: 16. August 2016 / 9. März 2017

Inhalt

1	Einführung	3

1.1	Abschätzung des Flächenbedarfs	4

1.1.1	Benötigte Arbeitsflächen	4

1.1.2	Benötigte Lagerflächen	5

2	Ausstattung der Flächen	8

2.1	Notwendige Infrastruktur	8

2.2	Teststand Vakuum	8

2.3	Teststand Vermessungs und Justage	9

2.4	Montagefläche Detektoren	9

2.5	Montagefläche Antriebe	10

3	Erweitertes Nutzungskonzept	11

3.1	Übersicht der Arbeitsflächen	11

3.2	BPM Teststand	13

4	Nutzung des Laborcontainers	15

5	Anhang	17

N

S

Historie

| 03. Feb. 2015 | Erstellung des Dokuments. Vorläufiger Text aus Dokument „Umbau_Teststände_BH1_201_V0.1“ ausgekoppelt |
| --- | --- |
| 04. Feb. 2015 | Ersetze Wellbalg durch Membranbalg nach Rückmeldung C. Dorn |
| 19. Aug. 2016 | Aktualisierung nach Einbringung der Container C23a und C23b - Kap 1+2 unverändert! - Erstellung des neuen Kapitels 3 |
| 9. März 2017 | Aktualisierung nach Vor-Ort-Termin (AR, RoFi, Hr. Brühne, Hr. Friedrich) |

Abkürzungen

SAT 	Site Acceptance Test

FAT	Factory Acceptance Test

LOBI	Abteilung Strahldiagnose

CSVS	Abteilung Vakuum

# Einführung

Es wird eine Nutzung der Heckhalle durch die Abteilungen LOBI und CSVS für das FAIR Projekt vorgeschlagen.

Die Heckhalle soll als Montage-, Test- und Lagerfläche von Strahldiagnose-Komponenten dienen. Dabei soll die Endmontage von sensiblen Vakuumkomponenten wie Antrieben oder Strom-Transformatoren durch den Hersteller erst bei GSI erfolgen, um den Aufwand für FAT, Transport und SAT zu reduzieren. Hersteller sind In-Kind Lieferanten Vacutec (Slowenien) oder die GSI selbst (LOBI liefert Diagnose für Antiproton Target, Restgasmonitore, Strom-Transformatoren).

Das Ziel ist, sämtliche für mechanische Antriebe benötigte, zum Teil vormontierte, Komponenten nach ihrer Anlieferung durch den Lieferanten in der Heckhalle zu lagern und - zu gegebener Zeit - Antriebe bzw. Detektoren dort komplett zu montieren und für den Einbau am Beschleuniger vorzubereiten.

Dies beinhaltet:

- Eingangsprüfung und Zwischenlagerung

- Montage bzw. Endmontage

- Verkabelung

- Feinjustage der Komponenten in Kammern

- alle nachfolgenden elektrischen und mechanischen Prüfungen

- Endabnahme auf einem Vakuumteststand (SAT) und Freigabe zum Einbau

- falls nötig: Vorbereitung der Komponenten für eine längerfristige Lagerung

- Vorbereitung zum Einbau

Diese Vorgehensweise der „lokalen Fertigung von Vakuumkomponenten“ reduziert den Aufwand bei Auftraggeber und Lieferanten:

- Vereinfachung des Projektablaufs

- Reduktion der Dienstreisen und des Personalaufwandes

- Mechanische Komponenten durchlaufen kurze Wege

- Direktlieferung sensitiver Vakuumteile: Sicherheitsgewinn durch Erhaltung der vom Hersteller spezifizierten Reinheit der Komponenten, speziell bei den unter Reinraumbedingungen hergestellten Membranbälgen

- Reduktion von Risiken:

  - kein Transport sperriger Einzelantriebe, die einzeln gesichert werden müssen

  - keine Gefahr von Verunreinigung von Vakuumkomponenten (Membranbälge können nicht gereinigt werden) durch Lagerung in Slowenien und Transport nach Deutschland

  - Endmontage durch In-Kind Partner unter Aufsicht von GSI Fachpersonal

- Elektrische und mechanische Tests (Fahrtests, Software Tests) vor Ort an In-Kind SPS System oder GSI Referenz-SPS System

- Teststand für Antriebe ermöglicht SAT der SPS Systeme von Slowenien (Zusammenlegung SAT und FAT, Einarbeitung der GSI Mitarbeiter und Übergabe der Systeme inkl. Dokumentation vor Ort in einem Arbeitsprozess)

- Vakuumabnahme der Antriebe auf einem dauerhaft zur Verfügung stehenden Teststand, der gemeinsam durch LOBI und CSVS genutzt werden kann

Es wird nicht davon ausgegangen, dass alle Komponenten in der Heckhalle selbst gelagert werden können, so dass weitere Lagerflächen – vor allem für längerfristige Lagerung – notwendig sein werden. Wegen der zeitlichen und örtlichen Unsicherheiten in der Montage-, Lagerungs- und vor allem der Einbaulogistik wird auf die Lagerung von bestückten Vakuumkammern mit justierten Detektoren an dieser Stelle bewusst nicht eingegangen. Das Dokument kann somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Als weiterer Vorteil der Heckhalle wird die Nähe zum GSI Campus, zum Betriebshof und den umliegenden Gebäuden gesehen, deren Nutzung bzw. Anmietung für FAIR durch die GSI erwogen wird. Prinzipiell könnten hier vorbereitete Komponenten über einen längeren Zeitraum eingelagert werden.

## Abschätzung des Flächenbedarfs

Für die vorgeschlagene Nutzung werden in der Heckhalle Flächen für folgende Tätigkeiten benötigt:

- Lagerung der mechanische Einzelteile bzw. Baugruppen (Schränke bzw. Regale)

- Vorbereitung, Montage und mechanische Abnahme der Antriebe

- Montage der Detektoren an die Antriebe und elektrische Verdrahtung

- Vakuumtest und Freigabe für den Einbau in eine Kammer

- Verpacken bzw. Einschweißen für längerfristige Lagerung

- Betrieb von Testständen (Vakuum, SPS)

### Benötigte Arbeitsflächen

Die benötigten Flächen können in vier Sektionen unterteilt werden. Siehe dazu Abbildung 1.

- Vakuum-Teststand: Grundfläche ~ 8 x 4 m2

  - Gestell 2 m x 1 m

  - Rack 19 Zoll

  - Lecksuche, Pumpen, etc.

  - Werkzeugwagen & Schrank

- Vermessungs- und Justage-Teststand: Grundfläche ~ 8 x 4 m2

  - Gestell 2 m x 1 m mit Fernrohrauflage

  - Freifäche um Gestell für Transfermessungen (Lasertracker, etc.)

- Montagefläche 1: „Montage Detektor“ ~ 4 x 3 m²

  - Werkzeugtruhe/Schrank

  - Werkbank 2x1 m²

  - Transport/Montagewagen

- Montagefläche 2: „Montage Antriebe“ ~ 4 x 3 m²

  - Werkzeugtruhe/Schrank

  - Werkbank 2x1 m²

  - Transport/Montagewagen

Notwendige Medien und Infrastruktur:

- Stickstoff, ggf. aus Flaschen, da die existierende Stickstoffleitung des Detektorlabors ausgeschöpft ist.

- Druckluft: 6 bar, Öl-frei, trocken, Volumenbedarf: 6 Liter / Zyklus / Zylinder

- Hebemittel und Mobiler Kran zur Handhabung der Antriebe und Kammern

- Anbindung an GSI Netzwerk für 1-2 PCs (Zugang zu CATIA Archiv, etc.). Diese Anbindung der Heckhalle an die GSI besteht bereits.

- Telefon

### Benötigte Lagerflächen

Anmerkung AR, März 2017: Längerfristige Lagerung von Komponenten erfolgt im Betriebshof, in der Halle gegenüber Heckhalle oder in angemieteten Lagerflächen (Rotböll-Halle, etc.). Dies reduziert die benötigten Flächen auf den Bedarf von Zwischenlagerung zur Vorbereitung bzw. im Nachgang zu Produktionsläufen.

Das nachfolgende Bild zeigt ein typisches Schwerlastregal und dient als Vorlage für die Abschätzung der benötigten Regalfläche. Als Regaltiefe wird mind. 1 m vorausgesetzt. Die Grundfläche einer Europalette beträgt 1200 x 800 mm2, ihre Höhe 144 mm.

Es gilt folgende Abschätzung:

Auf Europaletten können in einem einzelnen Regalboden von 4 m Breite können gelagert werden:

- 3 Vakuumkammer oder

- 12 Antriebe oder

- 6 Strahltransformatoren oder

- 6 große SPS Schränke

Der Bedarf für andere Komponenten wie Racks (~100 Stück), Strahllagemonitore (~125x BPM), kryogene Transformatoren (6x CCC), Ionisationskammern (~250x IC, CERN BLMI-Typ) oder Restgasmonitore ist von der Betrachtung ausgeschlossen.

Die maximal mögliche Regalhöhe in der Heckhalle wird mit 4 Metern angenommen. Somit ergibt sich für ein Regalsegment, d.h. eine Regalfläche von 3 m Breite und 4 m Höhe, entsprechend 4 Regalböden von 1 m Abstand, eine Lagerkapazität von

- 12 Vakuumkammern oder

- 48 Antriebe oder

- 24 Strahltransformatoren oder

- 24 großen SPS Schränken

Für die neuen Anlagenteile von FAIR werden folgende Stückzahlen angenommen. Diese können in geringem Umfang variieren.

- FAIR HEBT Trafo (24 Stück) ~  80x60 cm²

  - 2 Trafos / Europalette

  - Lagerung von 24 Stück (12 Paletten)

- FAIR Antriebe (In-Kind SLO)

  - 2 Antriebe / Europalette

  - ~150 Stück

  - Lagerung von 75 Antrieben (36 Paletten)

- FAIR Kammern

  - 1 Europalette / Kammer

  - ~70 Stück Standardkammern (In-Kind IND)

  - ~15 ausheizbare Kammern

  - ~15 BIF/IPM Kammern für nicht-invasive Diagnose

  - Lagerung von 50 Kammern (50 Paletten)

- FAIR SPS Systeme (In-Kind SLO)

  - 40 SPS Schränke in verschiedener Größe

  - Lagerung von 40 Schränken (7 Paletten)

Zusammenfassend ergibt sich in Summe ein Minimalbedarf von 7 Regalsegmenten (in Abbildung 1 als Zellen bezeichnet), um die geplanten Arbeiten unter den gegebenen Annahmen durchführen zu können. Die Flächen sind in Abbildung 1 beispielhaft eingezeichnet.

Abbildung 1: Nutzungsvorschlag des hinteren Teils der Heckhalle (Stand März 2017).

# Ausstattung der Flächen

## Notwendige Infrastruktur

Notwendige Medien und Infrastruktur:

- Brandschutz: Anbindung Container an Brandschutz über GA abgedeckt

- Elektronik:

  - 3x CEE Kombination inkl. 400 V Drehstrom für Pumpen. 2x 16 A / 400 V und 4 x 230 Volt, einzeln abgesichert

  - Angebot Fa. Jäger über Erweiterung der Infrastruktur vorhanden (~13 kEuro)

- Kran: von Großmontage erhältlich aus Leichtbauhalle (oranger Kran)

- Stickstoff, ggf. aus Flaschen, da die existierende Stickstoffleitung des Detektorlabors ausgeschöpft ist.

- Druckluft: 6 bar, Öl-frei, trocken, Volumenbedarf: 6 Liter / Zyklus / Zylinder. Prüfung der Leitungen, Verlauf in Heckhalle, Abgriffpunkte definieren und ggf. Verteiler

- Hebemittel und Mobiler Kran zur Handhabung der Antriebe und Kammern. Kran mit 5 Tonnen Last ist in Leichtbauhalle vorhanden.

- Anbindung an GSI Netzwerk für 1-2 PCs (Zugang zu CATIA Archiv, etc.). Diese Anbindung der Heckhalle an die GSI besteht bereits. Klärung mit Basis-IT (Zoltan Fekete, 1368), Angebot vorhanden (1650 Euro inkl. Mwst).

- Telefon: Klärung mit Basis-IT (Zoltan Fekete, 1368) für IP Telefon erfolgt

- Tische und Stühle: Anfrage im Lager bzw. Zentrale Dienste. Vorhanden!

Eine Übersicht der Flächenaufteilung ist in Abbildung 1 dargestellt. Für CEE 3 wird ein fester Abgang von der Decke als Leiter vorgeschlagen, an der die CEE Kombination befestigt werden kann. Ein an Ketten abgehängter CEE Würfel wäre ebenfalls möglich und evtl. „flexibler“. Fahrweg ein/Ausbringung des Krans beachten bei Festlegung der Position!

Der Anschlussverteiler für die Leistung „Saft“ (rote Farbe) wird separat versorgt und ist unabhängig vom Anschluss der PANDA/DIRC Infrastruktur. Die Anbindung der Fernauslese an die technische Infrastruktur erfolgt im Zuge der laufenden Arbeiten zusammen für die gesamte Heckhalle.

## Teststand Vakuum

- Vakuum-Teststand: Grundfläche ~ 8 x 4 m2

- Gestell 2 m x 1 m

- Rack 19 Zoll

- Lecksucher, Pumpen, etc.

- Werkzeugwagen & Schrank

| Gegenstand | Anzahl | Beschaffung & Kosten |
| --- | --- | --- |
| Gestell (2m x 1m) | 1 | Großmontage, existiert, fehlt noch! |
| Rack 19 Zoll | 1 | GSI Altbestand (NE8?), mindestens ½ Rack, rollbar |
| Lechsucher | 1 | Kaufteil, 20 kEuro, bestellt OK! |
| Werkzeugwagen | 1 | GSI, Testinghalle, existiert! |
| Werkzeugschrank, schwerlast | 1 | Neukauf!!! |
| Werkzeug | 1 | Kompletter Satz, 5 kEuro, Kaufteile! S. Fiedler/M. Müller |
| Stahlschrank | 1 | Betriebshof??? |
| Vakuum-Teststand | 1 | Kaufteile, Pumpen, etc., 50 kEuro M. Müller & CSVS, Beschaffung durch CSVS Mindestandforderung: - Messung 10-10 mbar, - Int. Leckrate 10-10 mbar l/s, - Massenspektrum - Abgasrate Ausheizbarer Teststand????? SPS System??? |
| Tisch | 1 | GSI Lager |

## Teststand Vermessungs und Justage

- Vermessungs- und Justage-Teststand: Grundfläche ~ 8 x 4 m2

- Gestell 2 m x 1 m mit Fernrohrauflage

- Freifäche um Gestell für Transfermessungen (Lasertracker, etc.)

| Gegenstand | Anzahl | Beschaffung & Kosten |
| --- | --- | --- |
| Gestell (2m x 1m) | 1 | Kaufteile: Item-Profil Systemgestell, existiert, steht in Heckhalle! OK! |
| Justagebrücken | 3 | FAIR Typ 1, Typ 2, Typ 3 Fehlen! 1 kEuro/Brücke |
| Fernrohrauflage | 1 | GSI vorhanden |
| Fernrohr | 1 | GSI vorhanden, Prüfung, ob technisch kompatibel |
| Werkzeugschrank, Schwerlast | 1 | Neukauf!!! |
| Stahlschrank | 1 | Betriebshof??? |
| Tisch | 1 | GSI Lager |

## Montagefläche Detektoren

- Montagefläche 1: „Montage Detektor“ ~ 4 x 3 m²

- Werkzeugtruhe/Schrank

- Werkbank 2x1 m²

- Transport/Montagewagen

- Ultraschallbad

| Gegenstand | Anzahl | Beschaffung & Kosten |
| --- | --- | --- |
| Werkzeugschrank, schwerlast | 1 | Neukauf!!! |
| Stahlschrank | 1 | Betriebshof, GSI |
| Werkbank | 2 | Kaufteil, mit Schubladen |
| Werkzeuge | 1 Satz | Kaufteile, 2.5 kEuro |
| Transportwagen | 1 | Kaufteil |
| Tisch | 2 | GSI Lager |
| Ultraschallbad | 1 | Evtl. System vor Werkstatt umsetzen? Prüfung! Ggf. Neukauf, M. Müller |
| Regale | 3 | 3x Standardregal (total 6 m Länge), 150 kg Fachlast, Höhe 2 m |

## Montagefläche Antriebe

- Montagefläche 2: „Montage Antriebe“ ~ 4 x 3 m²

- Werkzeugtruhe/Schrank

- Werkbank 2x1 m²

- Transport/Montagewagen

| Gegenstand | Anzahl | Beschaffung & Kosten |
| --- | --- | --- |
| Werkzeugschrank | 1 | Betriebshof, GSI |
| Werkbank | 2 | Kaufteil mit Schubladen |
| Werkzeuge | 1 Satz | Kaufteile, 2.5 kEuro |
| Transportwagen | 1 | Kaufteil |
| Tisch | 2 | GSI Lager |
| Regale | 6 | Weitspannregale (2m x 80cm), 350 kg Fachlast 12 m Regallänge total, Höhe 2m |

Sonstige Ausstattung für Werkstätten:

- Luftbereifter Wagen

- Kleiner Wagen

- Schaufel, Besen, Eimer

- etc.

# Erweitertes Nutzungskonzept

## Übersicht der Arbeitsflächen

Die in den Kapiteln 1 und 2 beschriebene Nutzung soll erweitert werden. Voraussetzung war der Umzug der Container C23 und C23a am 28. Juli 2016 vom GSI Gelände in die Heckhalle (BiG 20160616-02: Umsetzung und Ertüchtigung der Flächen). Der Abbau der Container war wegen der einzurichtenden Baustelle für die Arbeiten am SIS18 (Anbindung an FAIR) ohnehin notwendig. Die Abschließbarkeit der Container ermöglicht das Einbringen von hochwertigen Komponenten bzw. Elektroniken, da es sonst keine verschließbaren Käfige oder Räumlichkeiten gibt!

Die bisher beschriebenen Flächen sollen ergänzt werden durch:

- Teststand zur BPM Vermessung: Hochpräziser X-Y-Tisch, montiert auf einem ebenen Granittisch („Grabstein“) mit automatisiertem Testablauf zur Bestimmung der Position der „elektrischen Null“ bzgl. der mechanischen Null. Ausleseelektronik und HF-Messtechnik werden dauerhaft und abschließbar im Container untergebracht.

- Montage- und Test von Strahldiagnose für die Sekundärstrahlführungen mit großen Aperturen bis 400 mm Durchmesser sowie Spezialdetektoren, z.B. Komponenten für pBar Target oder Super-FRS (deutscher In-Kind): Resonante Transformatoren, Strahllagemonitore und Leuchtschirme mit großer aktiver Fläche, strahlenharte Detektoren für pBar Halle.

- Montage- und Teststand für Restgasmonitor (oder andere Nutzung!):

  - Lagerung von MCP Modulen unter Vakuum (2 Pumpen, 3 kW Anschlussleistung ausreichend, da ~ 1.5 kW Leistung bei Betrieb)

  - Montageplatz für Restgasmonitor oder andere Detektoraufbauten

Es ergibt sich die in Abbildung 1 gezeigte Einteilung der Gesamtfläche.

Abbildung 2: Schematische Übersicht über die geplante Hallennutzung. Die eventuelle Fläche für den Restgasmonitor ist nicht enthalten.

Abbildung 3: Hinterer Teil mit Flächen für den Vakuumteststand, für Vermessung und Justage sowie für die Antriebs- und Detektormontage. Die Flächen grenzen an den Container C23a an.

Abbildung 4: Vorderer Teil der Flächen mit Einzelcontainer C23b.

## BPM Teststand

Zur Vermessung von Strahllagemonitoren (BPM) wird ein dedizierter Teststand, bestehend aus XY-Tisch auf Granitplatte und automatisierter HF-Messelektronik, eingerichtet. Die Positionierung des Signaldrahts erfolgt mit einer Genauigkeit von einem Mikrometer bei einer Auflösung der Positionsgeber von 100 nm. Vermessen werden die Position der „elektrische Null“ des BPMs in Bezug auf die mechanischen Referenzen sowie dessen horizontale und vertikale Sensitivitäten. Das Gesamtgewicht des Aufbaus beträgt etwa 1.75 Tonnen.

Der Teststand wird vor dem Doppelcontainer C23a errichtet, um direkten Anschluss der im Container dauerhaft installierten HF-Messgeräte zu gewährleisten. Nach Positionierung des Prüflings erfolgen Datennahme und Auswertung automatisch. Die Vermessung der 84 SIS100 BPMs wird in mehreren Blöcken erfolgen. Andere BPMs, z.B. für die HEBT Strahllinien, können vermessen werden nach Anpassung der mechanischen Aufnahme.

Abbildung 5: XY-Teststand zur Vermessung der Position der elektrischen Null bzgl. der mechanischen Referenz sowie der Sensitivität von Strahllagemonitoren (BPM).

Abbildung 6: Mechanische Aufnahme für SIS100-BPM ohne (links) und mit montiertem Detektor (rechts).

# Nutzung des Laborcontainers

Im Doppel-Container (ehemals C23a) sind folgende Flächen oder Arbeitsplätze vorgesehen:

- Allgemeiner Bedarf:

  - Licht

  - Heizung

  - 1x Telefon

  - Netzwerk (1x Doppeldose plus 12 port Switch)

  - 2x GSI Standard PC (500 W) + Monitor

  - 230 V Steckdosen entlang Fenster und entlang der linken Wand (gesehen von Eingang aus). Anzahl festlegen?!

- Gruppe Ring-Instrumente (P. Kowina):

  - Rack und Messplatz für BPM Teststand

- Gruppe Elektronik und Entwicklung (H. Reeg und W. Kaufmann):

  - Übliche Laborelektroniken: Lötkolben, Signalgeneratoren, Oszilloskope, Messgeräte, ....

  - 2 Platinenfräsen: 1 kW Leistung im Betrieb pro Fräse

  - Die alte Fräse mit 0.1 mm Auflösung kann für einfache Elektroniken genutzt werden

  - Eine neue Fräse für Platinen nach aktuellem Stand der Technik soll für die laufenden FAIR Projekte angeschafft werden.

Abbildung 7: Übersicht über die mögliche Nutzung des Laborcontainers.

# Anhang

Abbildung 8: Gesamtansicht der Heckhalle mit ursprünglicher Planung Stand 2015.

(Original unter https://web-docs.gsi.de/~ga_www/GSI_Bau_WEB/gsi_e10.html)

Abbildung 9: Zeichnung einer vollbestückten Vakuumkammer zur Abschätzung des Lagerbedarfs. Der Volumenbedarf zur Lagerung beträgt in etwa (L=1 x B=3 x H=2) m3.