## Slide 1: MAPS-Meeting
04.12.2020
Notes: Willkommen

## Slide 3: Fragen und Anworten gem. der Auskünfte von Peter Gerhard, Peter Kainberger, Stefan Rauch und Dietrich Beck
Datenversorgung bisher mit Init-DB (z.b Gain). Wie ist der Plan (LSA, lokale DB?)
  Es wird in 2020 sehr wahrscheinlich keine Datenversorgung mit LSA geben
  Wir brauchen eine Übergangslösung: manuell? DB-Zugriff?
  Welche Daten werden benötigt (z.B. Gain, Ionensorte usw)?
Abhängig von Choppersteuerung: Roadmap? Choppersignale in Timing?
  Die Choppersteuerung wird mittelfristig nicht verändert
  Die Choppersignale werden auch nicht vom Timing System übertragen werden
    Daher: Die Rahmenpulse aller Timing Domains werden digitalisiert

## Slide 4: Fragen und Anworten gem. der Auskünfte von Peter Gerhard, Peter Kainberger, Stefan Rauch und Dietrich Beck
  Messbereiche (3 Moden: Manuell, Halbautomatisch, Automatisch)
    Die Messbereichs-Modi werden alle drei genutzt und daher auch zukünftig übernommen
    Die Algorithmen sind vermutlich im Gerätemodell GM-DTI beschrieben
Abhängigkeiten zu anderen Tools (außer OT und Flaschenanzeige) klären, ermitteln
    Bisher nichts bekannt

## Slide 5: Fragen und Anworten gem. der Auskünfte von Peter Gerhard, Peter Kainberger, Stefan Rauch und Dietrich Beck
Single Shot Messung weiter notwendig oder haben wir alle Timestamps für OT?
    Es liegt nicht an den Timestamps, sondern an der Ausleseperformance
    Es muss gewährleistet sein, dass die Daten gelesen werden bevor der nächste Puls diese überschreibt (z.b. via Roll Mode?)
    Übergang TK nach SIS?
    Dort werden keine Probleme erwartet, da alle Trafos digitalisiert werden, entweder von Trafoauslese Unilac/MAPS oder SIS Trafo DAQ.

## Slide 6: Aktueller Stand und nächste Schritte:
    Nach Auskünften Hannes Reeg und Peter Gerhard ist die derzeit schwierigste Anforderung die Digitalisierung von 10µs Pulsen. Das erfordert 8-10MSPS, was bei >60 Kanälen eine große Herausforderung darstellt (nicht das samplen, aber die Datenverarbeitung)
    Tests mit Multithreading/Multicore Readout (Harald)
    Bereitstellung numerischer Integration für Teilchenzahl
    Planung, Design und Bau einer Adapterbox (Hannes)
    Sammlung der Anforderungen (Betrieb)
    Sammlung der Anforderungen (ACO/APP) (nicht BTM)
    Sammlung der notwendigen Daten für/aus Datenversorgung
    Aufbau paralleler DAQ zu altem MAPS
      Ab Vorverstärker für erste Tests
      Weiterhin Power für Vorverstärker für SVÜ
      Ist derzeitige SVÜ Elektronik separat oder in gleicher Box mit DTI/MAPS?

## Slide 7: Klärungsbedarf:
    Mechanismus Pulsverkürzung, PG-Schutz -> Signal/Status an DAQ?
    maximale Pulslänge (real, 5,5ms oder gar 8ms?)
    Warum wurde OT nicht ersetzt? (Betriebsordnung?)
    Ist es ausreichend folgende Rahmenpulse zu digitalisieren?
      UL
      UR
      UH1
      UH
      UN
      UA
      TK
      TK8
    Gibt es Abhängigkeiten zum pLinac?
    Error-Handling
      Sequenzfehler (DTI)
      Referenzwertüberwachung (zusätzlich zu BTM?) (DTI)
      Konsequenzen (Was machen wir mit den Fehlern?)
      Wer kann hier beraten und spezifizieren?

## Slide 9
Strategie:
Kein Flickversuch - > Ersatz aller entbehrlichen alten Komponenten
Digitalisierung aller Kanäle parallel
Differenzierung und Verteilung nach Timing Domains auf mehrere Crates
  Problem noch: unklar, welche und wie viele Timing Domains es geben wird
Beschaffte DAQ gemäß BI-FAIR Strategie: µTCA
  4-5 Kleinsysteme für Gruppierung
  Leistungsstarke CPU (XEON)
  4-5 TEWS TAMC532 (32 Ch, 14 Bit, 50MSPS)
  BI-Boot System via PXE, lokaler Diskspace vorhanden (SSD)
  White Rabbit Timing (noch in Entwicklung)
  AMC-FTRN
  Digital I/O
  Adapterbox notwendig

## Slide 10: RackPak/M5-1 2HE 19" 6-Slot MTCA.4 Crate mit JSM-Steckplatz
AM G64 Intel Xeon E3-1505M v6 CPU-Modul

## Slide 11: TAMC532 32 Channel 14 Bit 50 MSPS ADC

## Slide 12: SIS8864 MTCA 64 channel digital I/O board
COSYLAB
AMC-FAIR Timing Receiver Node

## Slide 14: SVÜ
Noch nicht viel passiert
Das „fixed gain“ Signal wird mit U/f- Converter in Frequenz gewandelt
ACO soll das in eigener Zählerlogik (FPGA) auswerten

## Slide 15
Ursprüngliche Anforderungen an den neuen MAPS (2003)
4 Strahltrafos sollen pro Client anwählbar sein
2 Client-Programme sollen im UNILAC-Rund gleichzeitig aufrufbar sein, plus möglichst 1 zusätzlicher Client für Entwicklungsarbeiten, d.h. die Auslegung wird für 3 Clients vorgesehen
Es sollen also maximal 12 Trafos in einer Single-Shot-Messung ausgewertet werden.
Single-Shot-Messung: Messung des Stromsignals an verschiedenen Trafos zum gleichen Makropuls
Je Client sollen 2 zeitaufgelöste Messungen für 2 Trafos (früher "Video-Signal" genannt) angezeigt werden können.

## Slide 16
Ursprüngliche Anforderungen an den neuen MAPS (2003), Fortsetzung
Der Rahmenpuls soll im Plot der zeitaufgelösten Messung überlagert dargestellt werden.
Transmissionsdaten (1 Stromwert je Trafo) sollen im Client-Programm angezeigt werden für bis zu 12 Trafos
Insgesamt soll das System zur Darstellung von 64 (optional 128) Trafos geeignet sein.
Die Update-Rate des Client-GUIs soll ca. 3 Hz betragen. Dabei sollen VirtAccs, die mit einer Wiederholrate <2 Hz laufen immer vollständig/lückenlos dargestellt werden. Bei Maschinen die häufiger laufen (Wiederholrate >=2 Hz) können fehlende Messungen toleriert werden.
Die Möglichkeit zur Archivierung der Daten soll vorgesehen werden (z.B. Autosaves jede Stunde, kurzzeitige Speicherung für 30-60 Minuten).

## Slide 17
Neue Anforderungen an den neuen MAPS (2020)